TriLor  Metal Free Dental System

Fiber Reinforeced Composite

1) Nome del prodotto

TriLor

2) Descrizione del materiale

Composito rinforzato con fibre (FRC)

3) Produttore

Bioloren srl

Via Alessandro Volta nr 59

21047 Saronno VA, Italia

Telefono +39 02 96703261

Email: info@biolore.com

Sito web: www.bioloren.com

4) Distributore

Bioloren srl

Via Alessandro Volta nr 59

21047 Saronno VA, Italia

Telefono +39 02 96703261

Email: info@biolore.com

Sito web: www.bioloren.com

5) Descrizione del prodotto

Trilor è una matrice tecnopolimerica ad alte prestazioni con rinforzo multidirezionale in fibra di vetro per restauri permanenti ed estetici su impianti e protesi parziali rimovibili Protesi dentarie.

6) Caratteristiche del prodotto

Biocompatibile

Resistente

Leggero

7) Proprietà del materiale

Resistenza alla trazione 380 MPa

Resistenza alla flessione 540 MPa

Allungamento a trazione 2%

Modulo di flessione 26 GPa

Modulo di trazione 26 GPa

Resistenza alla compressione 530 MPa

Resistenza all'urto Charpy 300 kJ/cm²

Durezza Rockwell (scala R) 111 HRR

Durezza Barcol 70

Durezza Shore D. 90

Densità 1,8 g/cm³

8) Test di biocompatibilità

Genotossicità ISO 10993-3

Tossicità acuta ISO 10993-11:2006

Ipersensibilità ISO 10993-10:2010

Irritazione cutanea negli animali ISO 10993:10:2010

Assorbimento d'acqua ISO 10477-2009

Citotossicità ISO 10993-5; 10993-5:2000

9) Test meccanici

Durezza alla flessione ISO 14125:2000

Resistenza alla frattura ISO 14125:2008

10) Controindicazioni

Igiene orale insufficiente

Realizzazione di abutment implantari

Spessore della parete inferiore a 0,6 mm

Dimensioni del connettore inferiori a 7 mm²

Ponti su impianti con più di 2 elementi intermedi

11) Indicazioni odontoiatriche

Trilor è indicato per la realizzazione di cappette, sottostrutture o strutture per corone, ponti e sottostrutture permanenti e provvisorie anteriori o posteriori, sia per restauri cementati che non cementati. Strutture permanenti supportate da impianti (max 2 elementi intermedi). Protesi parziali rimovibili (supportate da ganci).

12) Misure preventive

Indossare una maschera antipolvere protettiva e utilizzare un aspiratore

13) Effetti collaterali

Nessun effetto collaterale noto se usato secondo le indicazioni.

14) Progettazione della struttura – corone e ponti

Linee guida per strutture accurate e funzionali per restauri definitivi di corone e ponti su impianti.

Spessore minimo

Corone e ponti

Spessore della parete, corona singola 0,7 mm

Spessore del margine, corone singole 0,2 mm

Spessore della parete, ponti 0,7 mm

Spessore del margine, ponti 0,2 mm

Anteriore

Numero di elementi intermedi: 2

Sezione del connettore: 7,0x12

Posteriore

Numero di elementi intermedi: 1

Sezione del connettore: 7,0x12

L'obiettivo dovrebbe essere quello di ottenere il massimo spessore possibile della struttura e del connettore, laddove non vi siano criticità estetiche.

15) Progettazione della struttura per protesi parziali rimovibili (RDP)

Linee guida per la realizzazione di strutture accurate e funzionali per protesi parziali rimovibili (RDP)

Spessore minimo

Plata palatale

Plata di base, spessore 1,75 mm

Barra linguale

Barra linguale, larghezza 4,0 mm

Barra linguale, spessore 1,75 mm

Appoggio linguale, spessore 1,0 mm

Griglia di ritenzione

Griglia di ritenzione, spessore 1,0 mm

Gancio Akers

Gancio, larghezza base 2,0 mm

Gancio, spessore base 1,25 mm

Gancio, larghezza punta 1,5 mm

Gancio, spessore punta 0,75 mm

Appoggio occlusale

Appoggio occlusale, larghezza 2,0 mm

Appoggio occlusale, spessore 1,0 mm

16) Parametri di fresatura

Compatibile con macchine CNC dentali a 4 o 5 assi. Tecnica a umido o a secco.

Attenersi ai parametri di fresatura preimpostati dal produttore della camma per i polimeri ad alte prestazioni. In assenza di parametri preimpostati, richiedere le raccomandazioni del produttore (ad es. PEEK, PMMA).

Utensili di fresatura

Diamante o carburo di tungsteno

Diametro 2 mm – 1 mm – 0,6 mm

17) Adesione e cemento

Opportunità estetiche

Zirconia, disilicato di litio, PMMA e composito. Per ottenere i migliori risultati, attenersi al protocollo di adesione raccomandato dai produttori dei materiali.

Trattamento Trilor

Sabbiare le aree di contatto del Trilor con Al2O3 (ossido di alluminio) a 110 µm/2 bar. Pulire la superficie con vapore delicato pressurizzato o aria compressa.

Tutte le aree di contatto gengivale devono essere sigillate.

Adesione in zirconia

Sabbiare la superficie interna con Al2O3 (ossido di alluminio) a 110 µm/2 bar. Pulire la superficie con vapore delicato pressurizzato o aria compressa. Applicare il primer per zirconia. Applicare l'adesivo, incollare con cemento a doppia polimerizzazione.

Adesione in disilicato di litio

Sabbiare la superficie interna con Al2O3 (ossido di alluminio) a 110 µm/2 bar. Pulire la superficie con vapore delicato pressurizzato o aria compressa. Incidere la superficie interna con acido fluoridrico al 9% per 20 secondi. Risciacquare per 20 secondi. Pulire dopo l'incisione con acido prosforico al 32% per 20 secondi. Risciacquare per 20 secondi. Applicare il silano e lasciare evaporare per 5 minuti.

Applicare l'adesivo. Incollare con cemento a doppia polimerizzazione.

Composito/PMMA – incollaggio fresato

Sabbiare la superficie interna con Al2O3 (ossido di alluminio) a 110 µm/2 bar. Pulire la superficie con vapore pressurizzato delicato o aria compressa. Applicare l'adesivo. Incollare con cemento a doppia polimerizzazione.

Composito/PMMA – Incollaggio a strati

Sabbiare la superficie interna con Al2O3 (ossido di alluminio) a 110 µm/2 bar. Pulire la superficie con vapore pressurizzato delicato o aria compressa. Applicare l'adesivo. Incollare il composito direttamente su Trilor.

18) Tracciabilità del lotto

I numeri di lotto dei dischi Trilor sono riportati sull'etichetta del bordo. Documentare il numero di lotto per garantire la tracciabilità.

19) Misure preventive

Indossare una maschera antipolvere protettiva e utilizzare un aspiratore.

20) Effetti collaterali

Non sono noti effetti collaterali se il prodotto viene utilizzato secondo le istruzioni.

21) Conservazione

Evitare l'esposizione alla luce intensa.

Tenere lontano da fonti di calore.