TriLor  Metal Free Dental System
Fiber Reinforeced Composite

1) Nome del prodotto
TriLor

2) Descrizione del materiale
Composito rinforzato con fibre (FRC)

3) Produttore
Bioloren srl
Via Alessandro Volta nr 59
21047 Saronno VA, Italia
Telefono +39 02 96703261
Email: info@biolore.com
Sito web: www.bioloren.com

4) Distributore
Bioloren srl
Via Alessandro Volta nr 59
21047 Saronno VA, Italia
Telefono +39 02 96703261
Email: info@biolore.com
Sito web: www.bioloren.com

5) Descrizione del prodotto
Trilor è una matrice tecnopolimerica ad alte prestazioni con rinforzo multidirezionale in fibra di vetro per restauri permanenti ed estetici su impianti e protesi parziali rimovibili Protesi dentarie.

6) Caratteristiche del prodotto
Biocompatibile
Resistente
Leggero

7) Proprietà del materiale
Resistenza alla trazione 380 MPa
Resistenza alla flessione 540 MPa
Allungamento a trazione 2%
Modulo di flessione 26 GPa
Modulo di trazione 26 GPa
Resistenza alla compressione 530 MPa
Resistenza all'urto Charpy 300 kJ/cm²
Durezza Rockwell (scala R) 111 HRR
Durezza Barcol 70
Durezza Shore D. 90
Densità 1,8 g/cm³

8) Test di biocompatibilità
Genotossicità ISO 10993-3
Tossicità acuta ISO 10993-11:2006
Ipersensibilità ISO 10993-10:2010
Irritazione cutanea negli animali ISO 10993:10:2010
Assorbimento d'acqua ISO 10477-2009
Citotossicità ISO 10993-5; 10993-5:2000

9) Test meccanici
Durezza alla flessione ISO 14125:2000
Resistenza alla frattura ISO 14125:2008

10) Controindicazioni
Igiene orale insufficiente
Realizzazione di abutment implantari
Spessore della parete inferiore a 0,6 mm
Dimensioni del connettore inferiori a 7 mm²
Ponti su impianti con più di 2 elementi intermedi

11) Indicazioni odontoiatriche
Trilor è indicato per la realizzazione di cappette, sottostrutture o strutture per corone, ponti e sottostrutture permanenti e provvisorie anteriori o posteriori, sia per restauri cementati che non cementati. Strutture permanenti supportate da impianti (max 2 elementi intermedi). Protesi parziali rimovibili (supportate da ganci).

12) Misure preventive
Indossare una maschera antipolvere protettiva e utilizzare un aspiratore

13) Effetti collaterali
Nessun effetto collaterale noto se usato secondo le indicazioni.

14) Progettazione della struttura – corone e ponti
Linee guida per strutture accurate e funzionali per restauri definitivi di corone e ponti su impianti.

Spessore minimo
Corone e ponti
Spessore della parete, corona singola 0,7 mm
Spessore del margine, corone singole 0,2 mm
[bookmark: _GoBack]Spessore della parete, ponti 0,7 mm
Spessore del margine, ponti 0,2 mm

Anteriore
Numero di elementi intermedi: 2
Sezione del connettore: 7,0x12

Posteriore
Numero di elementi intermedi: 1
Sezione del connettore: 7,0x12

L'obiettivo dovrebbe essere quello di ottenere il massimo spessore possibile della struttura e del connettore, laddove non vi siano criticità estetiche.

15) Progettazione della struttura per protesi parziali rimovibili (RDP)
Linee guida per la realizzazione di strutture accurate e funzionali per protesi parziali rimovibili (RDP)

Spessore minimo
Plata palatale
Plata di base, spessore 1,75 mm

Barra linguale
Barra linguale, larghezza 4,0 mm
Barra linguale, spessore 1,75 mm
Appoggio linguale, spessore 1,0 mm

Griglia di ritenzione
Griglia di ritenzione, spessore 1,0 mm

Gancio Akers
Gancio, larghezza base 2,0 mm
Gancio, spessore base 1,25 mm
Gancio, larghezza punta 1,5 mm
Gancio, spessore punta 0,75 mm

Appoggio occlusale
Appoggio occlusale, larghezza 2,0 mm
Appoggio occlusale, spessore 1,0 mm

16) Parametri di fresatura
Compatibile con macchine CNC dentali a 4 o 5 assi. Tecnica a umido o a secco.

Attenersi ai parametri di fresatura preimpostati dal produttore della camma per i polimeri ad alte prestazioni. In assenza di parametri preimpostati, richiedere le raccomandazioni del produttore (ad es. PEEK, PMMA).

Utensili di fresatura
Diamante o carburo di tungsteno
Diametro 2 mm – 1 mm – 0,6 mm

17) Adesione e cemento
Opportunità estetiche
Zirconia, disilicato di litio, PMMA e composito. Per ottenere i migliori risultati, attenersi al protocollo di adesione raccomandato dai produttori dei materiali.

Trattamento Trilor
Sabbiare le aree di contatto del Trilor con Al2O3 (ossido di alluminio) a 110 µm/2 bar. Pulire la superficie con vapore delicato pressurizzato o aria compressa.

Tutte le aree di contatto gengivale devono essere sigillate.

Adesione in zirconia
Sabbiare la superficie interna con Al2O3 (ossido di alluminio) a 110 µm/2 bar. Pulire la superficie con vapore delicato pressurizzato o aria compressa. Applicare il primer per zirconia. Applicare l'adesivo, incollare con cemento a doppia polimerizzazione.

Adesione in disilicato di litio
Sabbiare la superficie interna con Al2O3 (ossido di alluminio) a 110 µm/2 bar. Pulire la superficie con vapore delicato pressurizzato o aria compressa. Incidere la superficie interna con acido fluoridrico al 9% per 20 secondi. Risciacquare per 20 secondi. Pulire dopo l'incisione con acido prosforico al 32% per 20 secondi. Risciacquare per 20 secondi. Applicare il silano e lasciare evaporare per 5 minuti.
Applicare l'adesivo. Incollare con cemento a doppia polimerizzazione.

Composito/PMMA – incollaggio fresato
Sabbiare la superficie interna con Al2O3 (ossido di alluminio) a 110 µm/2 bar. Pulire la superficie con vapore pressurizzato delicato o aria compressa. Applicare l'adesivo. Incollare con cemento a doppia polimerizzazione.

Composito/PMMA – Incollaggio a strati
Sabbiare la superficie interna con Al2O3 (ossido di alluminio) a 110 µm/2 bar. Pulire la superficie con vapore pressurizzato delicato o aria compressa. Applicare l'adesivo. Incollare il composito direttamente su Trilor.

18) Tracciabilità del lotto
I numeri di lotto dei dischi Trilor sono riportati sull'etichetta del bordo. Documentare il numero di lotto per garantire la tracciabilità.

19) Misure preventive
Indossare una maschera antipolvere protettiva e utilizzare un aspiratore.

20) Effetti collaterali
Non sono noti effetti collaterali se il prodotto viene utilizzato secondo le istruzioni.

21) Conservazione
Evitare l'esposizione alla luce intensa.
Tenere lontano da fonti di calore.
